**УТВЕРЖДАЮ:**

**Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Е. Дудин**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

|  |
| --- |
| **Запрос цен (котировок) № 35-К/14**  **на право заключить договор на выполнение ремонтных работ по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей.** |

**1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика**:

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка и модель аппарата | Перечень работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Ремонт анализатора для определения гликированного гемоглобина  «D-10»,(Био-Рад) | В соответствии с техническим заданием | шт. | 1 |

**Перечень ремонтных работ автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина «D-10»:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |
| 1 | Очистка внешних поверхностей |
| 2 | Проверка внешних проводов |
| 3 | Деконтаминация |
| 4 | Замена всех внутренних трубок |
| 5 | Замена реагентных трубок |
| 6 | Чистка, настройка узлов станции разведения/промывания |
| 7 | Чистка холдера пробирок. |
| 8 | Замена уплотнительных колец помпы высокого давления |
| 9 | Чистка малой вакуумной помпы |
| 10 | Замена шлейфа манипулятора |
| 11 | Замена ротора 7-портового клапана. |
| 12 | Замена жесткого диска |
| 13 | Замена иглы. |
| 14 | Замена материнской платы. |
| 15 | Замена помпы высокого давления |
| 16 | Замена датчика высокого давления |
| 17 | Замена датчика дверцы штатива |
| 18 | Замена пропорциональныго клапана с датчиком давления |
| 19 | Чистка, настройка узлов транспортера штатива |
| 20 | Смазка червяка манипулятора |
| 21 | Обновление ПО. |
| 22 | Юстировка детектора |
| 23 | Перекалибровка |

**Перечень запасных частей, предоставленных Подрядчиком при выполнении работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Металлическая игла длиной 13,5 мм для забора образца крови | Шт. | 1 |
| 2 | Силиконовые трубки с пластиковыми разветвителями и коннекторами диаметром 5 мм, толщина 1 мм | Шт. | 1 |
| 3 | Трубки от помпы с фильтрами - входная и выходная диаметром 5 мм, толщина 1 мм , диаметр фильтра 20 мм | Шт. | 2 |
| 4 | Сальник поршня помпы диаметр 9 мм, внутренний диаметр 3 мм - уплотнительные манжеты на поршнях помпы | Шт. | 2 |
| 5 | Ротор диаметр 17 мм - вращающаяся деталь инжекционного клапана | Шт. | 1 |
| 6 | Тефлоновые трубки с пластиковыми штуцерами диаметром 5 мм, толщина 2 мм | Шт. | 9 |
| 7 | Плоский кабель шириной 30 мм длиной 80 мм | Шт. | 1 |
| 8 | Трубки от помпы с фильтрами диаметром 5 мм, толщина 1мм, диаметр фильтра 20 мм для механической фильтрации в линии отходов | Шт. | 2 |
| 9 | Жесткий диск D10 | Шт. | 1 |
| 10 | Материнская плата D10 | Шт. | 1 |
| 11 | Датчик дверцы штатива D-10 | Шт. | 1 |
| 12 | Датчик высокого давления | Шт. | 1 |
| 13 | Помпа высокого давления | Шт. | 1 |
| 14 | Пропорциональный клапан с датчиком давления | Шт. | 1 |

Подрядчик должен выполнить работы с качеством, соответствующим существующим нормативам - ТУ, ГОСТ, другим нормативным документам в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиям, указанным в эксплуатационной документации на оборудование.

Подрядчик гарантирует выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

Подрядчик обязан гарантировать, что используемые для выполнения работ запасные части являются оригинальными, не бывшими в употреблении, и рекомендованы заводом изготовителем для оборудования, эксплуатирующегося Заказчиком.

Срок гарантии Исполнителя:

- на установленные запасные части - не менее 6(шести) месяцев с момента установки;

- на выполненные работы - не менее 6(шести) месяцев с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Подрядчик обязан, в течение 7 календарных дней или иной согласованный сторонами срок, безвозмездно устранить недостатки качества выполненных работ, в случае, если таковые были обнаружены Заказчиком в срок не превышающий 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

1. **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:**

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц). После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Стоимость выполненных работ должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением №1 к настоящей документации**.**

1. **требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:**

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику запасных частей, которые будут использованы при выполнении работ.

1. **место, условия и сроки (периоды) поставки и установки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

Выполнение работ осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка запасных частей осуществляется транспортом и силами подрядчика до места нахождения Заказчика.

1. **сведения о начальной (максимальной) цене договора:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование выполняемых работ | Подрядчик №1 | Подрядчик №2 | Подрядчик №3 | Подрядчик №4 |
| 1 | Ремонтные работы по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина «D-10»,  (Био-Рад) | 300 000 | 315 000 | 327 580 | 352 000 |
| Итого | | 300 000 | 315 000 | 327 580 | 352 000 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Подрядчика № 1, в связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, 00 копеек.

1. **форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:**

Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.

Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по Договору на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ в течение 30 календарных дней, но не позднее 31.12.2014 г.

**6.** **порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

Цена договора включает все расходы, связанные выполнением работ: стоимость работ, стоимость запасных частей и деталей, стоимость доставки запасных частей, расходы на уплату налогов, в том числе НДС, сборов и иных обязательных платежей, т.е. являться конечной

1. **порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:**

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 14.08.2014 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 18.08.2014 г.

1. **сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:**

Не предусмотрено.

1. **требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:**

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1. **место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки**:

Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (котировок), и оценивает такие заявки.

1. **порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:**

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

1. **размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:**

не предусмотрено

1. **размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:**

не предусмотрено

1. **срок заключения договора:**

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

1. **прочие условия:**

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

1. **приложения:**

Приложение № 1 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 проект договора.

Приложение № 1

**ФОРМА №1**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)**

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»**

**Заказчик:**  **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница**

**Заявитель**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( участник закупки)

**Место нахождения**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный в: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место регистрации)

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кпп (для юридических лиц) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.** Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на выполнение ремонтных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), мы нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и направляем настоящую заявку.

**2.** Мы согласны выполнить работы в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

**3.** Характеристики и количество запасных частей, которые будут использоваться при выполнении работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Страна изготовления, фирма производителя** | **Единица изм.** | **Кол-во** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

**Срок гарантии: на установочные запасные части\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполненные работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.** **Сведения о включенных в цену договора расходах:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прописать), т.е. цена является конечной.

**5. Цена договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (указать цифрами и прописью).

**6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны** требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

**7.** Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(участник закупки)

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(участник закупки)

направляет следующие документы (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать) (должность Ф.И.О.)

\* пункт 8 заполняется при предоставлении документов

Приложение № 2

**ДОГОВОР №**

**на выполнение ремонтных работ по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей**

г. Иркутск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница**, в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведенного Министерством по регулированию договорной системы в сфере закупок по Иркутской области аукциона в электронной форме (протокол от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей (далее - выполнение работ) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить за него определенную Договором денежную сумму.

1.2. Срок (период) выполнения работ: В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

1.3. Место выполнения работ: ГБУЗ «ИОКБ» г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. **Подрядчик обязан:**

2.1.1 выполнить работу:

1) в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией запасных частей, включая требования к персоналу, выполняющему работы, указанных в технической и эксплуатационной документации. Поставляемая запасная часть должна быть новой, не бывшей в употреблении.

2) с использованием рекомендованных производителем запасных частей инструментов и приспособлений.

2.1.2. выполнить работы, перечисленные в п. 1.1. настоящего Договора в надлежащем порядке, качестве и объеме, предусмотренном в приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора

2.1.3. выполнить работы с использованием своего оборудования, запасных частей, деталей. Запасные части и детали должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

2.1.5. Предоставлять Заказчику информацию об использовании необходимых материалов для выполнения работ.

2.1.6. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

2.1.7. Предоставить гарантию:

- на выполненные работы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с момента приемки работ Заказчиком,

- на установленные запасные части – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с момента приемки работ Заказчиком.

2.1.8. в течение 7 календарных дней или, иной установленный сторонами срок, безвозмездно устранить недостатки качества выполненных работ, в случае если таковые были обнаружены Заказчиком в срок, не превышающий \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приёмки работ.

2.1.9. предоставить запасные части в упаковке, обеспечивающую их защиту от механических повреждений, вибраций, изменений температуры и влажности и защиту от статического электричества во время транспортировки и хранения.

2.1.10.выполнить работы с качеством, соответствующим существующим нормативам - ТУ, ГОСТ, другим нормативным документам в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиям, указанным в эксплуатационной документации запасных частей.

2.1.11. выполнить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями.

2.1.12. предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию по исполнению Договора:

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- другие документы, подтверждающие выполнение работ по настоящему Договору.

В случае ненадлежащего оформления отчетной документации по исполнению Договора Подрядчиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Подрядчику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

2.1.14. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному сроку, указанному в п.1.2. настоящего Договора предоставить заказчику результаты выполнения работ.

**2.2. Подрядчик вправе:**

2.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. **Заказчик обязан:**

2..3.1.Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.

2.3.2. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

2.3.3. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

**2.4. Заказчик вправе:**

2.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.

2.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

2.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

2.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

**3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_\_ копеек.

3.2. Цена договора должна включать все расходы, связанные с выполнением работ: стоимость работ, стоимость запасных частей и деталей, стоимость доставки запасных частей, расходы на уплату налогов, в том числе НДС, сборов и иных обязательных платежей, т.е. является конечной.

3.3. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

3.4. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится по факту выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 31.12.2014г.

3.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки, подлежащей оплате Подрядчиком за нарушение сроков исполнения обязательства.

3.7. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение трех рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Подрядчик.

**4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ**

4.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ.

4.2. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение одного рабочего дня со дня передачи Исполнителем отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Договора. Неподписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.

4.4. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в течение одного рабочего дня.

4.5. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставил подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или обоснованной претензии по отчетной документации, работы считаются выполненными.

4.6. Сдача-приемка выполненных работ с передачей отчетной документации осуществляется в срок, предусмотренный п.1.2. настоящего Договора.

4.7. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить выявленные недостатки в срок, не превышающий трех рабочих дней.

4.8. Сдача выполненного ремонта осуществляется путем демонстрации работоспособности отремонтированного оборудования.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от общей цены договора.

5.3. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства по выполнению работ.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

**7. Действие ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор подписан Сторонами «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств по нему, включая гарантийных, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

Под ненадлежащим исполнением Договора понимается: просрочка исполнения Подрядчиком обязательств свыше 10 календарных дней; выполнение работ, не соответствующих условиям Договора, нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленные Договором.

7.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

**8.СПОРЫ**

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

**9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

10.1.Приложение № 1 «Спецификация на выполнение работ».

**11 . АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения**  **Иркутская ордена «Знак Почета»**  **областная клиническая больница**  664049, г.Иркутск, м/н Юбилейный, 100  ИНН 3812014690  КПП 381201001  БИК 042520001  **Главный врач**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**П.Е.Дудин/**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **М.П.** |

**Приложение № 1**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Спецификация**

**на выполнение работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ и Перечень заменяемых запасных частей** | **Ед. изм** | **Количество** | **Стоимость**  **(руб)** |
| 1 |  |  | 1 |  |
| **Всего:** | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |